## 2022年
2022年医疗设备采购清单
分包 | 科室 | 子活动 | 对子活动的描述 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 报价
第1包 | 神经外科 | 手术显微镜 | 进口手术显微镜 | 1
第2包 | 肺移植专项设备 | ECMO 机器二台（进口国产各一台） |  | 2
第3包 | 肺移植专项设备 | 肺体外修复灌注保存机器 |  | 1
第4包 | 眼科 | 手术显微镜（进口） | 手术显微镜（进口） | 1
| 体检中心 | 非接触式眼压计 |  | 1
| 体检中心 | 免散瞳数字眼底照相机 | 免散瞳数字眼底照相机 | 1
| 眼科 | 二氧化碳眼科冷冻治疗仪 | 二氧化碳眼科冷冻治疗仪 | 1
第5包 | 肾内科 | 自动活检装置 | 自动活检装置 | 1
| 肾内科 | 自动腹膜透析机 | 自动腹膜透析机 | 1
| 肾内科 | 多功能CRRT机更换血液透析机 | 多功能CRRT机 | 1
| 血透室 | 水处理机 | 水处理机 | 1
| 血透室 | 双泵血液透析滤过机 | 双泵血液透析滤过机 | 4
| 血透室 | 血液透析机-数量增加2台 | 血液透析机 | 11
第6包 | 东院区-综合门诊 | 可视喉镜 | 可视喉镜 | 1
| 肿瘤内科呼吸科气管镜室 | 电子支气管镜BF-XP290 | 电子支气管镜BF-XP290 | 1
| 急救危重症中心 | 气管镜 | 电子镜，能吸痰 | 3
| 肿瘤内科呼吸科气管镜室 | 治疗型电子支气管镜 |  | 1
| 肿瘤内科呼吸科气管镜室 | 硬质支气管镜及配套器械 | 含内窥镜摄像系统和医用冷光源 | 1
| 手麻科 | 可视喉镜 | 可视喉镜 | 3
| 肿瘤内科呼吸科气管镜室 | 测漏器 | MB-155 | 1
| 肿瘤内科呼吸科气管镜室 | 27＇高清液晶监视器 | LMD-X2705MC | 1
| 肿瘤内科呼吸科气管镜室 | 手术示教系统 | 多媒体教学会议一体机86寸 | 1
| 肿瘤内科呼吸科气管镜室 | 氙气冷光源 | CLV-290SL | 1
第1包 | 肿瘤内科呼吸科气管镜室 | 内镜清洗消毒工作站 | 内镜清洗消毒工作站 | 1
| 肿瘤内科呼吸科气管镜室 | 内镜纯净水系统 | 内镜纯净水系统 | 1
| 肿瘤内科呼吸科气管镜室 | 内镜清洗消毒追溯系统 | 洗消工作站+追溯系统 | 1
| 消化内科 | 医用内窥镜清洗消毒设备 | 医用内窥镜清洗消毒设备 | 2
第2包 | 烧伤科 | 心电图机 | 心电图机 | 1
| 干部医疗科 | 心电图机 | 1、12导联同步采集、显示、打印 2、隐藏式提手，美观大方 3、可储存≥40000份病历 | 1
| 中国救援队 | 心电图机 | 1、12导联同步采集、显示、打印 2、隐藏式提手，美观大方 3、可储存≥40000份病历 | 1
| 东院区-综合门诊 | 心电图机 | 心电图机 | 1
| 体检中心 | 心电图机 | 心电图机 | 3
| 干部医疗科 | 无针注射器 |  | 2
| 血透室 | 输液泵 | 输液泵 | 1
| 东院区-综合门诊 | 输液泵 | 输液泵 | 2
| 烧伤科 | 输液泵 | 输液泵 | 5
| 干部医疗科 | 输液泵 | 1.机型：横式，可自由组合，机器重量1.5Kg以内，小巧轻便，便于转运 2.具备液晶触摸屏和按键两种操作模式，简单便捷 3.具有药库定制功能 4.输液日志支持手机下载，方便查阅 5.气泡超声检测，独特算法不误报，灵敏度可调 6.具有上阻塞和下阻塞双重检测 7.电动止液，方便输液管路装卡 8.预存输液器品牌通道：≥5种 9.内置无线模块 10.插拔式锂电池，方便更换 11.具有日/夜间设定模式 12.声，光，色三重报警，报警等级直观区分 13.同屏可显示：当前时间、输液器品牌、流速、预置量、累积量、剩余时间、剩余量、并显示实时动态压力检测 14. STM32芯片：双CPU，安全度高 15.智能化，信息化，可接入输液信息采集系统，中央输注监控系统，护理系统，可与医院HIS系统连接 技术参数： 1.预置范围：0.01-9999.99ml,最小步进数0.01ml 2.输液速度：0.01-1800ml/h,最小步进数0.01ml/h 3.输液精度：±5%，对输液器进行校准后可以达到更高精度 4.具有快排和丸剂功能：1-1800 ml/h连续可调 5. 输液模式八种：速度模式、速度+时间模式、速度+总量模式、时间+总量模式、药库模式、体重模式、梯度模式、中继模式（选配输注固定模块） 6.KVO速率： 输液速度≥10ml/h，KVO速率3ml/h 输液速度≥1ml/h且<10ml/h，KVO速率1ml/h 输液速度<1ml/h，KVO速率=设定的速率 7.报警功能： 电池欠压报警、电池耗尽报警、管路气泡报警、接近完成报警、管路阻塞报警、泵门开启报警、暂停超时报警、完成预置量报警、各项故障提示报警、电池/外电同时断开报警 8.阻塞报警值： 高压：120kpa±20kpa；中压：80kpa±20kpa；低压：60kpa±20kpa 9.电源：适配器：A.C.输入100V—240V 50/60HZ；D.C. 输出15V/2A；设备电源输入：10.8V可充电锂电池 10.功耗及电池：功耗：<20VA； 电池：标称电压10.8V；支持设备正常使用6小时以上 11.尺寸不大于：215×129×80mm（宽×深×高） 12.环境温度： 运输存储环境温度：-20°C - +60°C 使用环境温度：5°C - +40°C 运输储存及使用环境湿度：20%-90% 工作大气压力：700hpa-1060hpa | 10
| 消化内科 | 来普注射泵（单通道） | 来普注射泵（单通道）FA511 | 2
| 消化内科 | 来普注射泵（双通道） | 来普注射泵（双通道）FA521 | 2
| 东院区-综合门诊 | 注射泵 | 注射泵 | 2
| 干部医疗科 | 注射泵 | 1.重量1.5Kg，小巧轻便，自由叠加组合，便于转运 2.具备液晶触摸屏和按键两种操作模式，简单便捷 3.具有药库定制功能 4.输液日志支持手机下载 5.自动识别注射器规格 6.同屏可显示：床位号、当前时间、注射器规格、注射器品牌、注射流速、注射预置量、注射累积量、剩余时间、剩余注射量、并显示实时动态压力检测 7.内置无线模块 8.插拔式锂电池，方便更换 9.具有日/夜间设定模式 10.声，光，色三重报警，报警等级直观区分 11.STM32芯片：双CPU，安全度高 12.智能化，信息化，连入输注工作站、输液信息采集系统、可接入护理系统，中央输注监控系统，可与医院HIS系统连接 技术参数： 1.注射器规格： 2ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml 2.预置范围： 0.01-9999.99ml,最小步进数0.01ml 3.注射速度： 2ml注射器：0.01-100ml/h 5ml注射器：0.01-150ml/h 10ml注射器：0.01-400ml/h 20ml注射器：0.01-600ml/h 30ml注射器：0.01-1000ml/h 50/60ml注射器：0.01-2100ml/h 以上均以0.01ml/h步进 4.注射精度：±2%（机械精度±1%） 5.具有快推和丸剂功能: 1-2100ml/h连续可调 6.八种注射模式： 速度模式、速度+时间模式、速度+总量模式、时间+总量模式、药库模式、体重模式、梯度模式、中继模式（需附件支持） 7.KVO速率： 输液速度≥10ml/h，KVO速率3ml/h 输液速度≥1ml/h且<10ml/h，KVO速率1ml/h 输液速度<1ml/h，KVO速率=设定的速率 8.报警功能 电池欠压报警、电池耗尽报警、接近完成报警、管路阻塞报警、暂停超时报警、完成预置量报警、故障报警、电池/外电同时断开报警 9.阻塞报警值：最高130kpa，最低26kpa，9档可调，±20kpa 10.电源：适配器：A.C.输入100V—240V 50/60HZ；D.C.输出15V/2A；设备电源输入：D.C.15V 11.功耗及电池：功耗：<55VA；电池：标称电压10.8V；支持设备正常使 用6小时以上 | 10
| 手麻科 | 注射泵（双通道） | 注射泵（双通道） | 6
| 胸外科（六病区) | 微量泵 |  | 30
| 胸外科（六病区) | 输液泵 |  | 10
| 胸外科（六病区) | 心电图机 |  | 1
| 呼吸科 | 心电图机 |  | 1
| 呼吸科 | 输液泵 |  | 6
第2包 | 肿瘤内科呼吸科气管镜室 | 中心监护系统（1拖10) | 多导联监护系统 | 1
| 东院区-综合门诊 | 心电监护仪 | 心电监护仪 | 1
| 急救危重症中心 | 多参数监护仪 | 多参数监护仪 | 1
| 肿瘤内科呼吸科气管镜室 | 病人监护仪 | 心电监护仪 | 2
| 干部医疗科 | 心电监护仪（可中心监测） | 1、多参数监测模块可升级为带屏幕的转运监测模块，支持机身前后双屏显示与观察。2、具有ECG全屏级联功能 3、≥25种心率失常分析功能 | 6
| 干部医疗科 | 心电监护遥测 | 1、3/5导心电、血氧、护士呼叫功能 2、可升级Masimo和Nellcor血氧。3、具有软件自动开关功能 | 4
| 手麻科 | 多功能监护仪 | 多功能监护仪 | 3
| 胸外科（六病区) | 中心监护系统 |  | 1
| 胸外科（六病区) | 心电监护 |  | 10
第2包 | 急救危重症中心 | 急救呼吸机 | 急救呼吸机 | 1
| 东院区-综合门诊 | 无创呼吸机 | 无创呼吸机 | 1
| 干部医疗科 | 无创呼吸机 | 1. ICU治疗型无创呼吸机。 2. 12寸以上触屏,操作界面简单直观、易学易用。 3. 通气模式，CPAP（持续气道正压）、S/T（自主/时间切换）、T（时间切换通气）、 VGPS（容量保证压力支持）。 4. 吸气压力可设置40cmH2O。 5. 提供完备的氧供解决方案，氧浓度21%-100%精确可调。 6. 具备丰富的通气功能监测，可同屏显示压力-时间波形、 容量-时间波形、流速-时间波形。 7. 丰富的临床工具：波形冻结、截屏&导出、趋势&日志； 8. 电池：锂电池，2h， | 2
| 急救危重症中心 | 转运呼吸机 | 呼吸模式齐备，能支持长途转运 | 2
| 肿瘤内科呼吸科气管镜室 | 无创呼吸机 | 无创呼吸机 | 2
| 烧伤科 | 有创呼吸机 | 有创呼吸机 | 1
| 手麻科 | 急救转运呼吸机 | 急救转运呼吸机 | 1
| 手麻科 | 呼吸机 | 呼吸机 | 1
第2包 | 东院区-综合门诊 | 自动体外除颤器AED | 自动体外除颤器AED（高端配置） | 1
| 急救危重症中心 | AED除颤器 | AED除颤器 | 2
| 血透室 | 心脏除颤仪 | 心脏除颤仪 | 1
| 干部医疗科 | 除颤仪 | 1、集除颤、监护、起搏、AED为一体的除颤监护仪。 2、具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间。3、采用双相指数截断(BTE)波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿 | 1
| 东院区-综合门诊 | 除颤监护仪 | 除颤监护仪 | 1
| 烧伤科 | 除颤监护仪 | 除颤监护仪 | 1
| 妇产科 | 电子血压计 | 电子血压计 | 2
| 干部医疗科 | 医用电子血压仪 | 1.测量原理：示波法 2.测量方式：升压型测量，舒适型检测方式，在压力上升过程中测量血压，压力值上升到收缩压位置测量结束，无需加压到峰值再降压检测，升压测试方式可以减少测量者的不适 3.显示屏：7.0in/英寸 LCD 液晶触摸显示屏。 4.系统：安卓系统，支持有线、无线 WIFI 等数据通讯 5.血压测量范围：0～300mmHg 6.脉搏数测定范围：30～200bpm 7.语音：语音提示，可调节 6 档语音大小 8.测量时间：约 40 秒 9.适用臂围：16-43cm ★10. 精度：血压±2mmH g，脉搏：±2%，在量程任何测量点上，静态压力和动态压力测量的最大误差是±2mmHg，并能够提供相关检验报告证明材料。 11.测量部位：左、右臂均可测量，右侧另设置开关键，方便左臂检测时自助开始。 | 2
| 血透室 | 医用电子血压计（普通上臂式） | 医用电子血压计（普通上臂式） | 4
| 干部医疗科 | 动态血压监测仪 | 1，血压监测仪进行自动血压测量的间隔时间可选择为 (5，10，15，20，30，45，60，90、120)，2，血压负荷、夜间下降率、高压反应、杓型血压。 3，数据表、血压柱状图、饼图、趋势图。 4，支持HIS系统/院内网数据传输。能支持远程数据传输与分析。 5，患者信息登记功能，可自定义编辑诊断结论。 6，自动排除测量错误或无效数据，并记录原因 | 2
| 胸外科（六病区) | 除颤仪 |  | 1
第3包 | 东院区-皮肤科 | 电子注射器控制助推装置 | 电子注射器控制助推装置 | 1
| 东院区-整形外科 | 电子注射器控制助推装置 | 电子注射器控制助推装置 | 1
| 东院区-皮肤科 | 二氧化碳激光治疗机 | 二氧化碳激光治疗机 | 1
| 东院区-皮肤科 | 半导体激光脱毛仪 | 半导体激光脱毛仪 | 1
| 东院区-皮肤科 | 气压喷液仪 | 气压喷液仪 | 1
| 东院区-皮肤科 | Q开关ND：YAG激光治疗机 | Q开关ND：YAG激光治疗机 | 1
| 东院区-整形外科 | 强脉冲光与激光系统 | 强脉冲光与激光系统 | 1
| 东院区-皮肤科 | LED光波治疗仪 | LED光波治疗仪 | 1
| 东院区-整形外科 | 半导激光治疗仪 | 半导激光治疗仪 | 1
第4包 | 肿瘤内科呼吸科气管镜室 | 高频喷射呼吸机 | 高频喷射呼吸机 | 1
第5包 | 烧伤科 | 清创水刀系统 | 清创水刀系统 | 1
第6包 | 消化内科 | 氩气刀工作站 | 氩气刀工作站 | 1
第7包 | 耳鼻喉科 | 便携式多导睡眠呼吸监测仪 | 便携式多导睡眠呼吸监测仪 | 2
第8包 | 病理科 | 研究级显微镜 | 研究级显微镜 | 2
| 体检中心 | 全自动免疫印迹仪 | 半自动免疫印迹仪 | 1
| 体检中心 | 全自动模块式血液分析仪 | 全自动模块式血液分析仪 | 1
| 检验科 | 全自动配血及血型分析仪 | 用于血型鉴定、抗体筛选、交叉配血、新生儿血型鉴定、血型效价检测、直接/间接抗人球实验 | 2
| 病理科 | 组织石蜡包埋机 | 组织石蜡包埋机 | 1
| 病理科 | 恒温干燥箱 | 恒温干燥箱 | 1
第9包 | 急救危重症中心 | 超声 | 便携式，功能齐全，带4探头 | 1
第10包 | 康复医疗科 | 直立式功率车（带血压血氧和心电）-更正名称 | 康复踩踏车 | 1
| 康复医疗科 | 悬吊康复训练系统-更正名称 | 运动康复悬吊系统 | 1
| 康复医疗科 | 四肢联动康复训练仪-更正名称 | 全身心功能训练系统-12.8 | 2
| 康复医疗科 | 中频治疗仪（便携） | 中频治疗仪（便携） | 1
| 康复医疗科 | 中频治疗仪 | 中频治疗仪 | 1
| 康复医疗科 | 动态干扰电治疗仪（便携） | 动态干扰电治疗仪（便携） | 2
| 康复医疗科 | 磁振热治疗仪 | 脉冲磁治疗仪-3 | 1
| 康复医疗科 | 体外冲击波治疗仪 | 体外冲击波治疗仪 | 1
| 康复医疗科 | 多功能牵引床 | 多功能牵引床 | 1
| 康复医疗科 | PT训练床（电动升降） | PT训练床（电动升降） | 1
| 康复医疗科 | 电动多功能理疗床 | 电动多功能理疗床 | 1
| 康复医疗科 | 多功能牵引床 | 多功能牵引床 | 1
| 机关医务室 | 温热电灸综合治疗仪 | 用于温热电针灸、无烟温热艾灸、无创电针灸。 1、8寸彩色触摸液晶屏，一键飞梭操控 2、灸头数量同比更多，且能单独控制温度 3、功能齐全，收费多样 4、无烟温热艾灸：集温度可控的艾灸盒和磁疗于一体 5、温热电针灸：输出电针的同时可以输出温针灸 6、无创电针灸：负压吸附在需要治疗的穴位上，进行无创电刺激 | 1
| 机关医务室 | 温热磁疗仪(骨质疏松治疗仪) | 1、体积：450mm×350mm×250mm,允差±10%； 2、电源电压：AC220V/50Hz； 3、输入功率：250VA； 4、模式：5种治疗模式； 5、频率：1-100Hz连续可调； 6、定时：1～99min连续可调； 7、磁场强度：1-10档可调，最大输出强度7mT(70GS)，允差±2mT(20GS)； 8、治疗垫温度：5档可调，分为常温、37℃、41℃、45℃、48℃可调，允差±3℃； 9、治疗器尺寸：长690mm，宽180mm，允差±10%； 10、具有两路超温保护，安全可靠； 11、6块磁体，从颈椎到腰椎全方位治疗； 12、5种模式对应5种波形，可供灵活选择； 13、磁场强度，治疗温度可调。 | 1
| 干部医疗科 | 多波段光谱治疗仪 | * 1.采用LED作为光源 * 2.照射治疗头光源种类数至少大于两种 3.必须具备红外光940nm±5，红光630nm±5，紫外光310nm±3 4.必须具有可外展支臂/架伸展范围：0mm～900mm 误差±10% 5.照射头可折？角度范围 ：板向内折？角度0-90°±3°。照射面积≥210平方厘米 *6.照射头表面温度：≤41℃，预防低温烫伤 7.主机配备两种组合模式：红外和红光可以整体调整，紫外分档可调 *8.照射头可以主机分离，既可以通过推车作为整体，也可以单独固定在患者的治疗部位 9.安全类型：Ⅰ类B型 10.使用条件：环境温度：5℃～40℃、相对湿度：≤80% | 1
第11包 | 胸外肿瘤科、胸外科 | 止血钳 | 22cm 弯头精细止血钳 | 2
| 胸外肿瘤科、胸外科 | 止血钳 | 纤细止血钳，弯 24cm | 2
| 胸外肿瘤科、胸外科 | 止血钳 | 23cm 微弯头精细止血钳 | 4
| 胸外肿瘤科、胸外科 | 止血钳 | 11cm 左弯哈巴狗无创止血夹 | 2
| 胸外肿瘤科、胸外科 | 止血钳 | 11cm 右弯哈巴狗无创止血夹 | 2
| 胸外肿瘤科、胸外科 | 止血钳 | 角高25cm，5*360mm，带锁扣， 分离并阻断 | 2
| 胸外肿瘤科、胸外科 | 分离钳 | 24cm直角分离钳，20mm钳口 | 2
| 胸外肿瘤科、胸外科 | 分离钳 | 24cm 精细直角分离钳，直角长20mm | 2
| 胸外肿瘤科、胸外科 | 分离钳 | 直角胸科分离钳，22mm钳口 | 2
| 胸外肿瘤科、胸外科 | 分离钳 | 特殊胸科微斜角分离钳, 无锁扣 30cm | 2
| 胸外肿瘤科、胸外科 | 海绵钳 | 弯. 25cm 8mm 细头海绵钳 | 2
| 胸外肿瘤科、胸外科 | 海绵钳 | 弯. 25cm 8mm 光口细头海绵钳 | 2
| 胸外肿瘤科、胸外科 | 海绵钳 | 香蕉型头部，头宽10mm,5*340mm,带斜齿，抓持防滑 | 2
| 胸外肿瘤科、胸外科 | 无损伤阻断钳 | 22cm 单槽直无创阻断钳 | 2
| 胸外肿瘤科、胸外科 | 无损伤阻断钳 | 22cm 单槽斜角无创阻断钳，升主动脉钳 | 2
| 胸外肿瘤科、胸外科 | 肺叶钳 | 25cm 加长直三角肺叶钳 | 2
| 胸外肿瘤科、胸外科 | 肺叶钳 | 20cm 弯三角肺叶钳,交叉纹路 | 2
| 胸外肿瘤科、胸外科 | 解剖剪 | 综合组织解剖剪 弯.TC，钨碳钢 23cm | 2
| 胸外肿瘤科、胸外科 | 压板 | 25/30x250mm 可弯压肠板 | 2
| 胸外肿瘤科、胸外科 | 吸引管 | 8mm Ø, 35cm 长粗体吸引器 | 2
| 胸外肿瘤科、胸外科 | 胸骨牵开器 | 4叶儿童胸骨牵开器，可转动叶片:40x22mm, 行程160mm，不锈钢 | 2
第12包 | 肾内科 | 远红外线治疗仪（内瘘修护仪） | 远红外线治疗仪（内瘘修护仪） | 1
| 肿瘤内科呼吸科气管镜室 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 2
| 干部医疗科 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 1.流量设置调节范围：2L-80L/min。 2.*机器具备氧浓度自动调节功能，氧浓度设置范围：21%-100%。 3.*机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，调节精度：1%。无需手动，氧浓度不受流量变化影响。4.*支持高流量模式、低流量模式、CPAP模式。 支持CPAP模式： 呼气正压范围4 cmH2O-20 cm H2O ； 爬坡时间范围0 min-20min; 爬坡起始压力范围4 cmH2O -20 cmH2O，CPAP模式下可显示压力。？5*具有湿度补偿功能，7档可调，可根据环境变化手动湿度档位。 6.*采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。 | 2
| 肿瘤内科呼吸科气管镜室 | 二氧化碳冷冻治疗仪 | 气管镜冷冻治疗仪 | 1
第13包 | 肿瘤内科呼吸科气管镜室 | 专用台车 | TC-A4 | 1
| 肿瘤内科呼吸科气管镜室 | 转运担架车 | 病人推床 | 2
| 东院区-综合门诊 | 转运床 | 转运床 | 1
| 体检中心 | 妇产科诊治综合床 | 妇产科诊治综合床 | 1
| 肿瘤内科呼吸科气管镜室 | 电动液压手术床 | 手术床 | 1
| 妇产科 | 产床 | 产床 | 1
| 手麻科 | 安全转运床 | 安全转运床 | 6
第14包 | 急救危重症中心 | 心肺复苏泵 | 按压频率可调、按压深度可调 | 1
第15包 | 血透室 | 可移动负压吸引备用装置 | 可移动负压吸引备用装置 | 1
| 烧伤科 | 压缩雾化机 | 压缩雾化机 | 2
第16包 | 手麻科 | 医用电热垫 | 医用电热垫 | 2
第16包 | 手麻科 | 聚酯衬垫（体位垫） | 聚酯衬垫（体位垫） | 2
第15包 | 手麻科 | 蒸汽灭菌器 | 蒸汽灭菌器 | 1
| 血透室 | 医用保鲜柜 | 医用保鲜柜 | 1
| 血透室 | 体重秤 | 体重秤 | 1
| 耳鼻喉科 | 中耳分析仪 | 中耳分析仪 | 1
| 血透室 | 空气消毒机 | 空气消毒机 | 1
| 口腔科 | 牙科技工桌 | 技工室设备 | 1
| 干部医疗科 | 冰毯机（医用控温仪） | 1、设备用途：用于医疗机构高热患者物理降温和低温患者物理升温以及需要保持体温的患者； ※2、控温方式：双核半导体控温系统，制冷/制热双重功能，无氟、无制冷剂，两套独立的大功率控温模块，降温/升温速度快； 3、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz，功率：1500VA； 4、输出结构：双路输出，可同时连接2个控温配件或单独连接1个控温配件； ※5、显示方式：7寸全智能化彩色触摸屏，中文菜单操作，清晰直观； 6、循环液体制冷设置范围：4℃～36℃，步进值0.5℃； 7、循环液体制热设置范围：30℃～40℃，步进值0.5℃； 8、体温制冷设置范围：30℃～40℃，步进值0.1℃； 9、体温制热设置范围：30℃～37℃，步进值0.1℃； 10、体温传感器（腋温/肛温）监测范围：25℃～43℃； 11、自动模式：设备将患者体温控制在设定值； 12、手动模式：设备将循环水温恒定控制在设定值； ※13、进口快接装置：带自锁，插拔快速，防止液体外流喷溅； 14、开机自检功能：安全可靠，计时功能，可长时间连续使用； 15、制冷空载速率：制冷工作状态，在25℃至10℃温度下降区间内，取不小于8℃的温度差数值，制冷空载速率不小于1.5℃/min； 16、制热空载速率：制热工作状态，在30℃至40℃温度上升区间内，取不小于8℃的温度差数值，制热空载速率不小于2.5℃/min； 17、负载最大平均速率：制冷负载最大平均速率不小于3℃/h，制热负载最大平均速率不小于1℃/h； 18、循环液体温度超过42℃时，设备停止工作，并具有提示音； 19、水箱内液体不足时，设备停止工作，并具有提示音； 20、体温传感器监测功能异常(检测温度不在28℃-42℃范围内)时，设备显示界面提示，并具有提示音； 21、设备通过按键设置，可在制冷和制热模式之间切换，当设备未经回温时切换，具有显示界面提示； 22、连续循环输出:两组连续水循环，患者的热量连续不断被带走，效率高，并且毯温度与毯内水温一致； 23、体温（传感器）出现故障，不影响手动模式控温工作； 24、工作噪声：设备正常工作时，噪声≤60dB(A)； 25、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动； 26、密封性：控温毯循环管路密封良好，无泄漏现象； 27、蜂窝毯特点：采用TPU（聚氨酯）蜂窝状设计，增加了导热面积，水流无死角，抗菌、抗老化、柔软、耐用，具有防褥疮功能； 28、承重要求：控温毯正常工作时，毯子承重≥135kg； 29、配件：毯子、软帽、导水管、体温传感器； ※30、外观尺寸：豪华型一体机，内置储物箱，可存放配件，方便收纳； | 1
| 口腔科 | 技工室设备、器械(包括电动马达医用、超声波清洗器、气动喷砂机、技工打磨机、石膏模型修整机、印模消毒机、石膏振荡器、蒸汽清洗机、小狗吸尘器、小型高清静物拍摄灯箱等 | 技工室设备 | 1
| 血透室 | 病人服务装置 | 病人服务装置 | 1
| 急救危重症中心 | 高流量吸氧装置 | 其中2套带无创呼吸机 | 4
| 急救危重症中心 | 防褥疮气垫 |  | 2
| 干部医疗科 | 防褥疮气垫 | 泵 ●电源：110V / 220V / 50-60Hz ●空气输出：6-8升/分。 ●压力范围：50mmHg？120mmHg ●循环时间：12分钟 ●功耗：7W ●保险丝：1A ●尺寸：27.5（L）x13.5（宽）×9（高）厘米 ●重量：1.6kg 床垫 ●标准尺寸：80“（L）x32-36”（W） ●4英寸，24个气囊，4.5英寸18个气囊 ●顶盖：尼龙PU 度 ●气囊：尼龙/ PVC / TPU ●底部：帆布/尼龙PU ●床垫重量：5.5-7kg ●承重：135-145kg | 3
| 血透室 | 透析床垫 | 透析床垫 | 15
| 胸外科（六病区) | 压缩雾化机 |  | 2
| 药学部 | 空气消毒机（壁挂式） |  | 2